## SMG2000E双钳伏安相位表特点及应用
数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得zui佳视觉效果。
仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。

产品别称
数字双钳相位伏安表 相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表、双钳数字式相位表、双钳式伏安相位表、双钳伏安相位表、数显双钳相位表

SMG2000E双钳伏安相位表产品特征

1、结构精巧，使用方便
手持式结构；
在10mA-10A电流范围内，3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限；
开关功能及布局合理，转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2、分辨率高
电流分辩率达0.1mA；电压分辩率0.1V。
3、低功耗
该相位表微功耗设计，且具有电池电压检测功能。

SMG2000E双钳伏安相位表产品参数 一、 基本误差

1.1 参比工作条件
(a)环境温度：(23±5)℃
(b)环境湿度：(45～75)% RH
(c)被测信号波形：正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率：(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置：任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、0.5A～1.5
(g)外参比频率电磁场干扰：应避免
1.2 基本误差极限
1.2.1 交流电压(见表1)

| 表1：交流电压测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| 20V | 0.01V | ±（1.2%RD+2） |
| 200V | 0.1V | ±（1.0%RD+2） |
| 500V | 1V | ±（1.2%RD+2） |

1.2.2 交流电流(见表2)

| 表2：交流电流测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| 200mA | 0.1mA | ±（1.0%RD+2） |
| 2A | 1mA |  |
| 10A | 10mA |  |

1.2.3 相位
U-U、U-I、I-I(见表3)

| 表3：工频相位测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
| 0～360° | 1° | ±3° |

测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40KΩ
二、 工作误差
2.1 额定工作条件
(a)环境温度：（0～40）℃
(b)环境湿度：（20～80）% RH
(c)被测信号波形：正弦波、β=0.05
(d)被测信号频率：（50±0.5）Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置：任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围
测U1-U2相位时：30V～500V
测I1-I2 相位时：10mA～10.00A
测U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A
(g)外参比频率电磁场干扰：应避免
2.2 额定工作误差极限
在 1.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!