基于高性能工业嵌入式平台，具有高速数据采集分析处理能力，能抵御强电磁场（500KV以上）干扰，同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求，仪器具有丰富完善的用户自定义功能。仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块，试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作，具有自动或手动进行动作电压试验功能。仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数（时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等）测试与特性分析。

​

高压开关机械特性测试仪的性能特点：

1、仪器可自动识别断口分、合闸状态，并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。
2、独立的12断口，可检测并提示断口的连接状态，方便用户检查接线。
3、机内可存储50组测试结果。
4、大屏幕液晶（320×240）LCD显示, 高级灰屏，阳光下不反光不黑屏，图文及汉字菜单操作提示，人性化菜单式界面，操作简便。
5、仪器具有强大的图形分析功能，实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观。
6、机内带有延时保护功能，断路器动作后能自动切断线圈电压，很好的保护了断路器和测试仪器。
7、本仪器可进行电动和手动分合测试。
8、可进行高、低电压实验，自动寻找最低分或合闸电压。
9、重合闸试验，可做合分、分合，分合分等参数测量。
10、真空接触器（单线圈）参数测量。高压开关机械特性测试仪

高压开关机械特性测试仪技术指标：
时间测量
12路固有分闸（合闸）时间
分闸（合闸）相内不同期
分闸（合闸）相间不同期
合闸（分闸）弹跳时间（弹跳次数）
测试范围：0.01ms～10000ms
准确度：1ms～100ms内准确度0.1%±2个字，大于100ms准确度0.5%±2个字
速度测量：刚分（刚合）速度
指定时间段（行程段或角度段）平均速度
测速范围 1mm传感器 0.01～25.00m/s
0.1mm传感器 0.001～2.50m/s
360°角度传感器0.01～25.00m/s
行程测量 动触头行程（行程）
接触行程（开距）
过冲行程或反程（超程）
传感器测量范围 直线位移传感器50mm，分辨率:0.1mm，行程0.1～50mm
直线位移传感器300mm，分辨率:0.1mm，行程10～300mm（选配）
直线位移传感器500mm，分辨率:1mm，行程10～500mm（选配）
360线传感器：360о,分辨率:0.25о,行程1mm～1000mm
电流测量范围 显示电流为分（合）闸线圈的最大电流值
显示屏 320×240液晶屏，对比度可调
数据存储 可存储100组测量数据
打印机 高速热敏打印机
电源 AC/DC 220V ± 10%；50Hz ± 2%
直流电源 输出电压：25～265V连续可调，输出电流：≤ 20A(短时)
尺寸 360×250×140mm
使用环境 -10℃~+50℃

相对湿度 ≤90%

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​