讲解绝缘油介电强度测试仪的原理和使用方法

绝缘油介电强度测试仪的原理和使用的方法都有哪些，在油浸式变压器、油断路器、充油电缆等高压电器设备中，绝缘油的使用非常广泛，经常会别用来做绝缘阻断工作。但是在长时间的使用过程中，这些电气设备的绝缘油会受氧化、高温、强电磁场等干扰，其绝缘性能会逐渐降低甚至消失，致使其无法发挥绝缘作用，因此必须定期对这些电气设备内的绝缘油进行检测，来判断其是绝缘属性是否还能正常工作，为此，电力工作者们研发了绝缘油介电强度测试仪。

绝缘油介电强度测试仪的工作原理为：

油试验的交流高压电压从调压器的输出经过升压而得，硬件保护电路可以识别油样是否被击穿，油样击穿时保护电路通过硬件自动截断升压器的输入，同时单片机控制步进电机使调压器返回到零位。调压器的升降过程和仪器的升压速度都是由单片机根据具体的试验程序控制步进电机的旋转来实现的。在整个升压过程中一起显示油杯中电极之间所承受的电压值，单位为kV,并把发生击穿前瞬间的电压值作为试油单次试验的击穿电压。

绝缘油介电强度测试仪操作方法为：

准备

油杯和电极需保持清洁，在停用期间必须盛以新变压器油保护。凡试验劣质油后，必须以溶剂汽油或四氯化碳洗涤，烘干后方可继续使用。

油杯和电极连续使用一个月后，应进行检查。检查测量电极的距离是否变化，用放大镜观察电极表面是否有发暗现象。若有此现象，则须重新调整电极之间的距离并用绸布擦净电极。长期停用后使用也应进行此项工作。

装样

试验前应倒掉油杯中原来的绝缘油，并立即用待测油样清洗油杯壁、电极及其它各部分，再缓慢倒入试样，避免生成气泡。将油杯放入测试仪油箱内的高压电极上，盖好油箱盖。测量并记录油样温度。

试验

打开电源，初始化完成（即打开电源后显示画面下部可动的直线*到达右端）后按“确定”键，出现一起的*级菜单，菜单中有两个选项，通过菜单左边的手指进行指示，选项的内容分别为“标准测试”和“自定义测试”，通过点按“”或“”键可以移动手指的位置，手指所指的选项即为选定的测试方式。按“确定”键可以进入该测量方式的下一级菜单。

“标准测试”的子菜单，选项为“国家标准测试仪”和“电力行业标准测试”，编制程序的依据是标准“GB/T507-2002”和“DL429.9-91”，两种程序的差异在于静置时间、搅拌方式和升压速度的不同。

测试完毕仪器zui终的显示内容为：各次试验的击穿电压，平均击穿电压和介电强度。“DL 429.9-91”中规定介电强度的计算方法为E=U/d，程序中是按照d=2.5mm进行计算的，由于“GB/T507-2002”中并没规定介电强度的计算方法为E=U/d，所以当使用“球形电极”或“球盖形电极”时，试验结果中介电强度的值并无严格的物理意义，应以平均击穿电压的值为zui终的试验结果，串联谐振。

每个厂家出厂的绝缘油介电强度测试仪操作方法都大同小异，因此操作之前需要熟读说明书，严格按照操作手册进行操作。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！